## sensor_pc
oREG原始出厂寄存器
nREG自定义修改后寄存器
除私有之另外，其他指令遵循MODBUS标准
| 功能码 | 描述 | 适用寄存器 | 寄存器描述 | 备注 | 数据结构
标准MODBUS协议 | 0x33 | 私有指令，PC端读取设备参数使用 | 0x0000（PC端读取设备版本号和板卡型号） 0x0001:校准1-5点采集值（返回4字节浮点） | 单个寄存器 | 与设备Modbus寄存器地址不是同一个 | PC端（寄存器0）： addr 0x33 00 00 00 01 CRCL CRCH 设备端（寄存器0）：addr 0x33 字节数 版本高8位 版本低8 板卡型号数据 CRCL CRCH
私有协议 | 0x56 | 私有指令，PC端写寄存器 | 0x000b:仪表类型0:温度仪表；1：压力仪表；默认为1 0x000c：pga放大倍数 0x000d:恒流值（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点）0.4/0.8，默认0.8 0x000e:工厂校准单位 0x000f:coe高16（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0011:offsetH（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0013:校准系数1（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0015:校准系数2（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0017:校准系数3（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0019:校准系数4（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x001b:保存参数指令 1：保存 0x001c:清零/反清零0:清零；1：反清零 0x001d:工厂模式1：工厂校准；2：恢复出厂 0x001e:校准时写入的采集值1（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0020:校准时写入的采集值2（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0022:校准时写入的采集值3（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点）a 0x0024:校准时写入的采集值4（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0026:校准时写入的采集值5（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0028:校准时写入标准值1（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x002a:校准时写入标准值2（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x002c:校准时写入标准值3（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x002e:校准时写入标准值4（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点）a 0x0030:校准时写入标准值5（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） 0x0032：屏蔽零点（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点aa） 0x0034:校准系数5（写入4字节浮点，读一个寄存器返回4字节浮点） |  |  | PC端： addr 56 oREG高8位 oREG低8位 寄存器数高8 寄存器数低8 字节数 数据 CRCL CRCH 设备端：addr 53 字节数 nREG高8位 nREG低8位 寄存器数高8 寄存器数低8 CRCL CRCH | a
| 0x53 | 私有指令，PC端读取寄存器地址以及数据 | 设备端MODBUS寄存器地址 | 单个寄存器 |  | PC端： addr 53 oREG高8位 oREG高8位低8位 00 01 CRCL CRCH 设备端：addr 53 字节数 nREG高8位 nREG低8位 数据高8位 数据低8位 CRCL CRCH
| 0x46 | 私有指令，PC端修改设备寄存器地址以及数据 | 设备端MODBUS寄存器地址 | 单个寄存器 |  | PC端： addr 46 oREG高8位 oREG高8位低8位 nREG高8位 nREG低8位 数据高8位 数据低8位 CRCL CRCH 设备端：原样返回
a
a
a
|  | 上位机软件逻辑 1、按照指令使用要求命令，单个寄存器的不要操作多个寄存器 2、发送指令不要过快，中间要有50ms延迟 3、标准modbus和非标modbus要注意区分操作 4、工厂调整出厂参数时需要先发送0x001d进入工厂模式；用户操作时不需要进入工厂模式 5、软件修改参数后需要把参数逐一发送给设备，尽量避免所有参数一次性发送 5、最后点写入进行保存，发送0x001b命令 | 校准系数确定方法 上位机需要根据pga,采样值计算出校准系数1...4，然后发送给设备，具体计算方法为： 1、根据采样值计算对应电压：采样值*2.5/pga/8388607 2、根据5个点拟合出3次多项式，顺序为校准系数1对应3次幂，校准系数2对应2次幂以此类推 3、你和出四个校准系数后按照上表格命令发送给设备系数信息 |  |  | a
按键处理
| 地址 | 1-247 | key_irq_usr.indat[0].addr
| baud | 0-7对应波特率 | key_irq_usr.indat[0].baud
| par | 0..2 | NOE
| spd | 0..1对应10 40
| unit | 0...12
| dot | 0...3对应0，1，2，3位
| oft | 1...65535对应0到65534A
| coe | 0.00...1.999对应0.0001-1.9999
注意如果modbus地址不连续，而发送连续读取多个寄存器指令有可能出错，建议不要误操作
|  | 采样值 | pga
| 1 | 1731 | 1 | 0.00051588
| 2 | 1732 | 1 | 0.00051618
3355442.8
1、需要绿色版免安装 2、搜索状态没有提示，不知道扫描到哪个地址了
3、采样值点读取，发送的数据不对
4、板卡型号读取后，只有一次能正常读出实时值以及其他值，是不是发送数据太快，还是解析有问题
5、显示数据读取成功，但是实际上波特率和adc速率没有读到
6、读取失败了，地址应该是16进制显示
a
cr
7、这里上电连接后也应该读过来

## flowPump
FAULT
| fault1 | fault2
size | 2 | 2
| fault1 bit15:空桶 bit14：低液位 bit13:背压过高 bit12:背压过低 bit11：气穴 bit10：气蚀 bit9:吸入阀泄漏 bit8：流量偏离 bit7：排除阀泄漏 bit6：过载 bit5：压力传感器 bit4：马达过载 bit3：总线错误 bit2：ciu错误 bit1：无控制讯号 bit0：隔膜泄漏 | bit15：排出阀泄露 bit14：过热 bit13:维护预期 bit12：投加流量过高 bit11：无投加流量或投加流量过低 bit10：不规则投加 bit9:液体从计量头上的排放口溢出 bit8液体泄漏 bit7:泵不能吸入

## adc
VREF | PGA |  |  | B
5 | 1 | 7fffff | 8388607 | 2.5 | 2.9802e-07 | 0.29802
|  | 8e4 | 2276 | 0.6783
|  | 8df | 2271 | 0.67681
|  |  |  | 11 | B
|  |  |  | 12 | C
|  |  |  | 13 | D
|  |  |  | 14 | E
|  |  |  | 15 | F
|  |  |  | 16 | 10
|  |  |  | 17 | 11
|  |  |  | 18 | 12
|  |  |  | 19 | 13
|  |  |  | 20 | 14
|  |  |  | 21 | 15
|  |  |  | 22 | 16
|  |  |  | 23 | 17
|  |  |  | 24 | 18
|  |  |  | 25 | 19
|  |  |  | 26 | 1A
|  |  |  | 27 | 1B
|  |  |  | 28 | 1C
|  |  |  | 29 | 1D
|  |  |  | 30 | 1E
|  |  |  | 31 | 1F
|  |  |  | 32 | 20
|  |  |  | 33 | 21
|  |  |  | 34 | 22

## dtu
do | di | uart
8 | 32 | 2
STM32F412RET6
EC800
SPI FLASH
74hc595
74HC165

## Sheet1
1、需要绿色版免安装 2、搜索状态没有提示，不知道扫描到哪个地址了
3、采样值点读取，发送的数据不对
4、板卡型号读取后，只有一次能正常读出实时值以及其他值，是不是发送数据太快，还是解析有问题
5、显示数据读取成功，但是实际上波特率和adc速率没有读到 |  | a
6、读取失败了，地址应该是16进制显示
7、这里上电连接后也应该读过来
a
a